## 工作表1
助聽器市場購樣檢測及標示查核結果彙整表
樣品 / 編號	廠牌	品名	許可證字號	代理商/製造商 / /藥商	配戴 / 方式	型號	品質安全檢測					總結	標示查核
					電磁相容試驗IEC 60601-1-2				電氣安規IEC 60601-1
					輻射干擾RE	靜電耐受ESD	輻射耐受RS	磁場耐受MS	洩漏電流	溫升
1	JINGSHANG / NEOSOUND	"井上"霖聲氣導性助聽器	衛署醫器輸壹字 / 第010747號	井上醫療器材 / 有限公司	口袋型	12B	合格	合格	合格	合格	合格	合格	符合測試標準	品名中文標示與原核准名稱不符合。
2	RIONET	"理音"助聽器 / 及附屬零、配件	衛部醫器製壹字 / 第005707號	理音電子工業 / 股份有限公司	口袋型	HA-20DX	合格	合格	合格	合格	合格	合格	符合測試標準	品名中文名稱及英文名稱與原核准名稱不符合。
3	JINGSHANG / NEOSOUND	"井上"霖聲氣導性助聽器	衛署醫器輸壹字 / 第010747號	井上醫療器材 / 有限公司	耳掛型	啟聲	合格	合格	合格	合格	合格	合格	符合測試標準	品名中文標示與原核准名稱不符合。
4	Mimitakara	日本耳寶充電式助聽器	衛署醫器製壹字 / 第004687號	元皓能源 / 股份有限公司	耳掛型	64KA	合格	合格	合格	合格	合格	合格	符合測試標準	品名及製造廠商名稱與原核准名稱不合。
5	Mimitakara	日本耳寶全數位藍牙 / 充電式助聽器	衛署醫器製壹字 / 第004687號	元皓能源 / 股份有限公司	口袋型	6K52	合格	合格	合格	合格	合格	合格	符合測試標準	品名及製造廠商名稱與原核准名稱不合。
6	A&M Hearing	"虹韻西門子"助聽器	衛署醫器輸壹字 / 第003132號	虹韻醫療器材 / 股份有限公司	耳掛型	Digitrim 12S	合格	合格	合格	合格	合格	合格	符合測試標準	未加貼中文標籤且說明書之許可字號標示與核准不符。
7	Interton	"英得通"助聽器	衛部醫器輸壹字 / 第015993號	台灣微膜 / 股份有限公司	耳掛型	─	合格	合格	合格	合格	合格	合格	符合測試標準	合格
8	SIEMENS	"虹韻西門子"助聽器	衛署醫器輸壹字 / 第017593號	虹韻醫療器材 / 股份有限公司	口袋型	172N	合格	合格	合格	合格	合格	合格	符合測試標準	合格